轮胎平点高低温加载箱

技术规范

目录

一、技术范围	3

二、设备规范	3

三、供货范围	5

四、交货期	5

五、设备包装、运输及安装	5

六、设备的调试	5

七、培训	6

八、验收条款	6

九、质保期及售后服务	7

十、其它	7

## 一、技术范围

1、高速均匀性平点试验轮胎高低温加载箱设计制作。

2、数量: 1台

| 3、工程范围: 序号 | 项目内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备主机 |  |
| 2 | 设备内部接线 |  |
| 3 | 设备内部管路（气管，液压管路） |  |
| 4 | 安全防护装置 |  |
| 5 | 控制系统 | 温度控制集成到控制室平板电脑 |
| 6 | 控制面板 | 远程控制平板电脑 |
| 7 | 设备包装与运输 | 地点：荣成 |
| 8 | 安装需要的部件 （垫铁，螺栓，预埋件等） |  |
| 9 | 设备调试、试运转和操作维修培训 |  |

4、一般要求:

1）设备所选材料必须是优质产品,符合国家有关规范，杜绝不良品;

2）设备的安全防护措施要符合国家及行业标准；

3）机械标准按照ISO公制，电气执行国际电气IEC标准，整体符合3C标准；

4）要注明质量期保证年限;

## 二、设备规范

1. 基本规范

1.1 用途：此设备用于实验室检测乘用车及轻卡轮胎的平点试验的辅助设备。

1.2 功能

轮胎安装于商业轮辋或者专用轮辋上进行检测。高低温加载箱可以在可控温度下对轮胎进行恒定载荷或变载荷加载。

1.2.1 设备尺寸

推荐尺寸：

1.2.2 组成：

具体见供货范围

1.3 产品满足标准

1.3.1 GB 10589  低温试验箱技术条件

1.3.2 GB 10592 高、低温试验箱技术条件

1.3.3 GB 2423.1  试验A：低温试验方法

1.3.4 GB 2423.2  试验B：高温试验方法

1.3.5 GMW15438 轮胎平点试验

1.4 设备环境条件

温度  	室温

2.技术参数

2.1 高低温变温箱

2.1.1 温度范围  ：	-40℃～+100℃，可调

2.1.2 温度波动度  ：±0.5℃（空载）

2.1.3 温度偏差  ：	±2℃（空载）

2.1.4 升温速率  ：	25℃→100℃≤20min

2.1.5 降温速率  ：	25℃→-40℃≤60min

2.1.6 温度均匀度  ：	±2℃（空载）

2.1.7 制冷方式  ：	 风冷

2.1.8 测温探头布置：4个测温点（顶部2个、底部2个，对角线交叉布局）

2.2 加载装置

2.2.1 加载范围 :	30000 N

2.2.2 系统控制精度 :±1.0%F.S.

2.2.3 最小分辨力  :	1N

2.2.4 驱动方式  : 伺服加载

2.2.6 轮胎位移范围  : 250～800 mm

2.2.7 测试轮胎外直径范围：300mm ～1000mm

2.2.8 加载板尺寸  ：	长600 mm×宽600 mm×厚 20mm

2.2.9 位移控制  ：	±0.05%FS (±0.4mm)

2.2.10 轮胎安装轴  ：可承受42000N的压力不弯曲

2.3 功能说明

2.3.1 设备可以同时记录时间、试验耗时、设备温度、载荷。

2.3.2 设备可以独立控制温度及载荷，并可以自动消除升/降温耗时。

2.3.3 设备可按时间轴记录试验过程中的所有数据并画出温度、载荷压力变化曲线。

3.资料

技术规格4份（纸质档），1份（电子档）

总装图	4份（纸质档），1份（电子档）

电气控制图 4份（纸质档），1份（电子档）

操作维修手册4份（纸质档），1份（电子档）

制造图纸	1份（电子档 CAD版）

## 三、供货范围

3.1 试验机硬件

3.1.1	高低温控温箱   1套

3.1.2	轮胎加载装置   1套

3.1.3   控制系统	   1套

3.1.4   安全保护系统   1套

## 四、交货期

合同签订后3个月内完成本项目。

## 五、设备包装、运输及安装

5.1、设备在出厂、运输时，根据买方所要求之包装（双方签订合同）或中标方企业标准，保护设备在搬运时不受损伤。

5.2、整个工程项目，由中标人配合安装和调试。

5.3、业主现场具备调试条件后，通知中标人在3天内进场调试。

## 六、设备的调试

6.1、设备调试由投标人负责，业主负责提供调试工作所需的其他配合工作。

6.2、因中标人原因不能按期完成设备安装调试，按延期交货处理。

## 七、培训

7.1、在设备出厂并于买方现场安装完毕后，中标人将在调试前、调试中、调试后对业主方进行培训。

7.2、培训的主要内容：

软硬件安装，使用环境及注意事项等基本知识的培训；

软硬件基本使用培训；

设备日常维护保养知识。

## 八、验收条款

8.1、货物的清点：货到业主方，业主方人员应对设备外包装进行检查，如有破损（包括包装物、木箱破损），应及时按包装物上的联系电话通知中标方，并拍照取证，在签收单上写明异常情况。开箱时，业主方人员应检查货物与箱内清单是否相符，如有异常请通知中标方，损坏的应拍照取证。

8.2、 精度测试及验收：设备性能精度和标准符合本技术协议，业主人员应配合中标方调试人员验收后双方签署验收报告。

8.3、空负荷试车：

设备运转平稳，无异响，无正常冲击和震动；

气源系统和水源无泄漏；

各电气装置运行正常且符合电气设备运行规范；

各类指示仪表显示正常；

安全防护系统可靠，报警系统反应正常、灵敏；

各密封部位密封良好；

设备运转情况和温度控制符合本技术协议。

8.4、负荷试车：

设备运转平稳，无异响，无正常冲击和震动；

气源系统和水源无泄漏；

各电气装置运行正常且符合电气设备运行规范；

各类指示仪表显示正常；

安全防护系统可靠，报警系统反应正常、灵敏；

各密封部位密封良好；

设备运转情况和温度控制符合本技术协议。

8.5、设备连续运行30天无故障，设备性能达到标准和各条款要求，检测质量满足要求。

8.6、温度控制系统，除满足上述技术指标外，必须通过有效资质的第三方校准，并校准合格。校准合格的证书，作为该项目验收的重要依据。

8.7、提供易损件清单，免费提供部分主要的易损件。

8.8、整个工程项目，做到交钥匙工程。

8.9、设备如达不到技术协议要求，卖方应退货并承担所有相关费用，因退货造成的所有损失，卖方应予以赔偿。

## 九、质保期及售后服务

9.1、保修期为本项目交付使用之日起至少1年，并承担本项目的终身维修等售后服务。

9.2、提供备品备件清单。

9.3、设备于其保质期间中若发生因卖方设计、制造上的不当造成故障，则卖方免费负责修复(消耗品除外)。

9.4、买方使用不当或因不可抗力之损坏不在上述第9.3条规定质保范围，由卖方以优惠价格提供有偿修复。

9.5、保质期内的服务要求：

9.5.1、缺陷保修：交付使用后，缺陷多次反复出现，卖方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、卖方提供的保修期从纠正之日起重新计算。

9.5.2、电话服务：不定期以电话连络，确认设备使用状况，实时处理简单的故障排除；

9.5.3、服务保证：系统出现故障时，须在2小时以内作出响应，24小时内到达买方现场处理故障；每个冬夏季节进行一次预防性巡检并实施维护保养。

## 十、其它

10.1、中标方调试人员在安装、调试期间的差旅费及住宿费自负，业主方应在住宿、交通方面提供力所能及的帮助。

10.2、设计联络和合同履行过程中形成的双方签字的协议、备忘录、传真、函件等，与合同及技术协议具有合同法律效力。

10.3、中标方派出人员在买方工厂安装调试期间，应遵守业主方的各项管理制度，对安全、防火、治安、清洁环保的工作负完全责任。

10.4、质量保证期后5年内，如设备控制系统（包括硬件、软件）更新换代或软件升级，中标方应免费提供技术服务和软件支持；所需的硬件费用由业主方负担，价格不高于同类产品市场价格。